### 西城微科人体秤规格书

# 一、简述

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机方式 | 重力开机或是上电开机 | 显示精度 | 1500 分度 |
| 标定方式 | 3 点标定：50KG、100KG、150KG | 记忆功能 | 记忆范围：0.3Kg；记忆时间：长期记忆 |
| 功耗 | 工作电流小于 2.5mA；关机平均电流小于 15uA | 关机时间 | 低压显示“Lo”4s 后关机；重物稳定后 10±2 秒自动关机 |
| 低压检测 | 一点或者两点检测 | 按键种类 | 轻触、触摸、拨动 |
| 工作电压 | 3.0V | 2402 | 无 |
| 背光 | 有 | 温度 | 无 |
| 时钟 | 无 | 蜂鸣器 | 无 |

**二、基本功能定义**

## 1、重量参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | KG、Lb、St | 量程 | 180KG |
| 归零范围 | ≤5.0kg | 起称重量 | 5.0KG |
|  |  |  |  |

**2、按键操作**

|  |  |
| --- | --- |
| UNIT | 短按单位转换 |

**3、系统功能**

1. 校正检测：检测是否进入校正模式,通常在出厂前使用；
2. 开机低电压侦测：当电压低致 2.4V±0.2 V 显示低电压符号“Lo”；
3. 显示量程极限：最大限度+2kg，超过显示Err；
4. 重量低于 0 显示“——”
5. 当没有按键操作且重量没变化达到 10s 时,将自动进入睡眠模式。

# 三、重量校准（客户用）

开机全显时三短一长 ON/OFF 键进入校正模式，显示 CAL2s 后显内码，待内码稳定按 UNIT 键显示第一校正点 50KG 并闪烁，此时在称台放 50KG；待稳定后 LCD 显示第二校正点 100KG 并闪烁，此时在称台放 100KG；待稳定后 LCD 显示第三校正点 150KG 并闪烁，此时在称台放 150KG；稳定后显示 PASS 则校正通过。

# 四、LCD 外形图、逻辑表（LCD 3.0V）

LCD Table 如图所示



**图 2**

PIN 排列从左到右依次为 SEG0-11、COM0-3，与 LCD 管脚对照表如表一所示。



客户签字确认日期